招标文件原内容：

包一：高清电子胃肠镜

一、图像处理器（核心产品）：（1台）

1、全数字式电路设计；

*2、可进行窄波光观察功能和自体荧光观察功能，实现早癌诊断；

3、具有数字信号输出（可选择SDI，DV，DVI输出）

4、具有预冻结功能；

5、具有≥3种的测光模式选择功能；

6、具有病人资料存储，医生数据预置功能；

*7、兼容性：可兼容同品牌标准型、治疗型电子胃镜、细胞内镜、结肠镜、小肠镜、支气管镜、电子软性胸腔镜、十二指肠镜、超声小探头系统，超声内镜等。

8、具备USB外接接口，方便医生采集病例发表学术论文等。

二、冷光源：（1台）

1、主灯：≥300W氙灯（色温≥5600K，持续照明≥500H）；

*2、可进行窄波光观察功能和自体荧光观察功能

3、气泵具有调节送气压力≥3级功能；

4、具有≥17档自动曝光功能；

5、具有强透光功能；

6、具有送水送气功能；

7、具有应急灯功能；

8、具备UPD端口

三、高清电子胃镜（1条）

*1、采用高分辨率CCD成像方式，防止图像衰减

2、视野角≥135°

3、视野深度：≤3-100mm

4、视野方向：直视

5、弯曲角度：  向上≥200°，向下≥85°,向左≥95°，向右≥95°

6、先端部外径：   ≤9.0mm

*7、插入部外径：    ≤8.9mm

8、活检孔内径：   ≥ 2.75mm

9、有效长度：     ≥1025 mm

10、全防水设计，一触式插拔。

四、治疗型电子胃镜（1条）

*1、采用高分辨率CCD成像方式，防止图像衰减

2、视野角：       ≥135°

3、视野深度：   ≤3—l00mm

4、视野方向：       0°前视

5、弯曲角度：  向上≥205°，向下≥85°,向左≥90°，向右≥90°

6、先端部外径：   ≤ 10.0 mm

7、插入部外径：    ≤9.9mm

*8、活检孔内径：   ≥ 3.1 mm

9、有效长度：     ≥1030 mm

10、全长：         ≥1350mm

11、有内镜信息记忆功能

*12、具有副送水功能

五、放大电子胃镜（1条）

*1、采用高分辨率CCD成像方式，防止图像衰减

*2、视野角≥135°（常规观察），视野角≥92°（放大观察）

3、视野深度：7-100mm(常规观察)，1.5-3mm(放大观察)

4、视野方向：直视

5、弯曲角度：  向上≥205°，向下≥85°,向左≥100°，向右≥100°

6、先端部外径：   ≤ 9.95mm

7、插入部外径：    ≤9.65mm

8、活检孔内径：   ≥ 2.75mm

9、有效长度：     ≥1025 mm

10、一触式内镜插拔方式

*11、具备副送水功能

六、高清电子结肠镜（1条）

*1、采用高分辨率CCD成像方式，防止图像衰减

2、视野角≥165°

3、视野方向：直视

4、景深：5-100mm

5、先端部外径≤12.3mm

6、插入部外径≤12.1mm

7、弯曲角度：上≥178°，下≥178°，左≥158°，右≥158°

8、全长≥1650mm

9、钳子管道内镜≤3.2mm

10、具备内镜信息记忆功能。

*11、具备软硬度可调功能，且大于等于三档。

12、全防水设计，一触式插拔。

七、电子小肠镜（1条）

*1、采用高分辨率CCD成像方式，防止图像衰减

2、视野角 ：≥140°，视野深度≥5 - 100 mm

3、弯曲角度：向上≥178°，向下≥178°,向左≥158°，向右≥158°

*4、先端部外径：≤9.2mm

*5、插入部外径：≤9.2mm

6、活检孔内径：≥ 2.8 mm

7、能够实现特殊光观察功能（窄带光成像或自体荧光成像）

8、最小可视距离距先端≤3mm

9、气囊控制装置：控制小肠镜气囊使用

*10、小肠镜全长≥2345mm

八、医用监视器（1台）

1、监视器≥26寸

2、分辨率≥1920*1080

3、信号输入：SDI、DVI输入、Y/C输入、BNC输入接口2、26寸 高清医用液晶监视器

九、进口原装台车（1台）

1、标准配套台车

2、显示器支臂可上、下、左、右四方向移动

十、内镜专用图文工作站一套

十一、内镜送水装置（1台）

1、可与所购内镜配合使用

2、可向副送水管道注水，流速≥100ML/分钟

3、脚踏开关操作。

十二、内镜下二氧化碳送气装置（1台）

1、可用气体医用二氧化碳气体（可与二氧化碳气瓶连接）

2、送气压力≥45Kpa

3、具有简单便捷的一键式开/关操作，压力显示功能

4、设计紧凑，可安装到内镜台车上

十三、原装进口内镜保养测漏设备（1套）

十四、负责提供与HIS（等级模块、病例模块）、PACS系统对接（包含登记、报告工作列表、排队叫号站点）

十五：配备镜柜两组，转运床两张。

- 十六：在河南省内拥有内镜技术培训中心，并每年免费对我院医生进行至少两次以上的短期培训

变更为：

包一：高清电子胃肠镜

一、图像处理器：（1台）

1、全数字式电路设计；

*2、可进行特殊光观察功能，实现早癌诊断；

3、具有数字信号输出（可选择SDI，DV，DVI输出）

4、具有预冻结功能；

5、具有≥3种的测光模式选择功能；

6、具有病人资料存储，医生数据预置功能；

*7、兼容性：可兼容同品牌标准型、治疗型电子胃镜、结肠镜、小肠镜、支气管镜、十二指肠镜、超声小探头系统，超声内镜等。

8、具备USB外接接口，方便医生采集病例发表学术论文等。

二、冷光源：（1台）

1、主灯：≥300W氙灯或多色独立LED（色温≥5600K，持续照明≥500H）；

*2、可进行特殊光观察功能

3、气泵具有调节送气压力≥3级功能；

4、具有强透光功能；

5、具有送水送气功能；

6、具有应急灯功能；

三、高清电子胃镜（1条）

*1、采用高分辨率CCD或CMOS成像方式，防止图像衰减

2、视野角：       ≥135°

3、视野深度：   ≤3—l00mm

4、视野方向：     直视

5、弯曲角度：  向上≥200°，向下≥85°,向左≥90°，向右≥90°

6、先端部外径：   ≤ 9.3mm

7、插入部外径：    ≤9.9mm

*8、活检孔内径：   ≥ 2.75 mm

9、有效长度：     ≥1025 mm

10、全长：         ≥1350mm

11、有内镜信息记忆功能

*12、具有副送水功能

四、治疗型电子胃镜（1条）

*1、采用高分辨率CCD或CMOS成像方式，防止图像衰减

*2、视野角≥135°（常规观察），视野角≥56°（放大观察）

3、视野深度：7-100mm(常规观察)，1.5-2.5mm(放大观察)

4、视野方向：直视

5、弯曲角度：  向上≥205°，向下≥85°,向左≥100°，向右≥100°

6、先端部外径：   ≤ 9.95mm

7、插入部外径：    ≤9.9mm

8、活检孔内径：   ≥ 2.75mm

9、有效长度：     ≥1025 mm

10、一触式内镜插拔方式

*11、具备副送水功能

五、放大电子胃镜（1条）

*1、采用高分辨率CCD或CMOS成像方式，防止图像衰减

2、视野角≥165°

3、视野方向：直视

4、景深：3-100mm

5、先端部外径≤12.3mm

6、插入部外径≤12.0mm

7、弯曲角度：上≥178°，下≥178°，左≥158°，右≥158°

8、全长≥1650mm

9、钳子管道内镜≥3.7mm

10、具备内镜信息记忆功能。

*11、具备软硬度可调功能，且大于等于三档。

12、全防水设计，一触式插拔。

六、高清电子结肠镜（1条）

*1、采用高分辨率CCD或CMOS成像方式，防止图像衰减

2、视野方向：直视

3、景深：5-100mm

4、先端部外径≤12.3mm

5、插入部外径≤12.1mm

6、弯曲角度：上≥178°，下≥178°，左≥158°，右≥158°

7、全长≥1650mm

8、具备内镜信息记忆功能。

*9、具备软硬度可调功能，且大于等于三档。

10、全防水设计，一触式插拔。

七、电子小肠镜（1条）

*1、采用高分辨率CCD或CMOS成像方式，防止图像衰减

2、视野角 ：≥140°，视野深度≥5 - 100 mm

3、弯曲角度：向上≥178°，向下≥178°,向左≥158°，向右≥158°

*4、先端部外径：≤9.5mm

*5、插入部外径：≤9.4mm

6、活检孔内径：≥ 2.8 mm

7、能够实现特殊光观察功能

8、最小可视距离距先端≤3mm

9、气囊控制装置：控制小肠镜气囊使用

*10、小肠镜全长≥2300mm

八、医用监视器（1台）

1、监视器≥26寸

2、分辨率≥1920*1080

3、信号输入：SDI、DVI输入、Y/C输入、BNC输入接口、≥26寸 高清医用液晶监视器

九、进口原装台车（1台）

1、标准配套台车

2、显示器支臂可上、下、左、右四方向移动

十、内镜专用图文工作站一套

十一、内镜送水装置（1台）

1、可与所购内镜配合使用

2、可向副送水管道注水，流速≥100ML/分钟

3、脚踏开关操作。

十二、内镜下二氧化碳送气装置（1台）

1、可用气体医用二氧化碳气体（可与二氧化碳气瓶连接）

2、送气压力≥45Kpa

3、具有简单便捷的一键式开/关操作，压力显示功能

4、设计紧凑，可安装到内镜台车上

十三、原装进口内镜保养测漏设备（1套）

十四、负责提供与HIS（等级模块、病例模块）、PACS系统对接（包含登记、报告工作列表、排队叫号站点）

十五：配备镜柜两组，转运床两张。

- 十六：在河南省内拥有内镜技术培训中心，并每年免费对我院医生进行至少两次以上的短期培训

其他内容不变。