原招标文件技术参数要求内容：

包二：移动C型臂技术参数要求

| 序号 | 技术和性能参数名称 |
| --- | --- |
| 1 | 功能需求 |
| *1.1 | 高端平板C形臂，适用于高难度复杂骨科成像。 |
| 2 | 主要技术规格和要求 |
| 2.1 | C型臂架构 |
| 2.1.1 | 垂直升降≥400mm |
| 2.1.2 | 水平移动≥200 mm |
| 2.1.3 | 沿轨道旋转≥130° (- 40° to + 90°) |
| 2.1.4 | 轴向旋转≥±180° |
| 2.1.5 | 左右摆角≥±10° |
| 2.1.6 | 影像增强器到焦点距离≥1000 mm |
| *2.1.7 | C臂开口径≥800 mm |
| 2.1.8 | C臂深度≥660 mm |
| 2.1.9 | 平板侧有手柄可辅助摆位 |
| 2.2 | X线发生器 |
| *2.2.1 | 标称功率≥2.3KW |
| 2.2.2 | 发生器频率≥40KHZ高频/多脉冲处理器控制 |
| 2.2.3 | 最大电压≥110KV |
| 2.2.4 | 连续透视最大电流≥4mA |
| *2.2.5 | 脉冲透视最大电流≥23mA |
| 2.2.6 | 连续曝光时间≥50min |
| 2.3 | 球管 |
| 2.3.1 | 球管焦点：双焦点，小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.8mm |
| 2.3.2 | 阳极热容量≥47KHU |
| 2.3.3 | 阳极靶角≤15º |
| *2.3.4 | 球管热容量≥867KHU |
| 2.4 | 平板探测器 |
| *2.4.1 | 平板成像大小≥20cm*20cm |
| 2.4.2 | 平板探测器材料：非晶硅碘化铯 |
| 2.4.3 | 图像采集灰阶≥16bit |
| 2.4.4 | 平板放大等级≥3级 |
| *2.4.5 | DQE≥77% |
| 2.5 | 准直器及滤线栅 |
| 2.5.1 | 矩形准直器（限束器） |
| 2.5.2 | 狭缝准直器（限束器） |
| 2.5.3 | 狭缝准直器非对称调节 |
| 2.5.4 | 无射线数字图像旋转 |
| 2.5.5 | 滤线栅可插拔式设计 |
| 2.5.6 | 自动调整图像区域大小与位置。 |
| 2.6 | 监视器 |
| 2.6.1 | 监视器≥19”高分辨率医用显示器 |
| *2.6.2 | 分辨率≥1280 × 1024 |
| 2.6.3 | 最大亮度≥450cd/cm2 |
| 2.6.4 | 可视角度≥±178° |
| 2.6.5 | 对环境光亮度自动补偿功能 |
| 2.7 | 数字图像处理 |
| 2.7.1 | 图象左右翻转、上下翻转、旋转功能 |
| 2.7.2 | 实时边缘增强功能 |
| 2.7.3 | 实时自动、手动窗位调整功能 |
| 2.7.4 | 实时动态降噪功能 |
| 2.7.5 | 实时去除运动伪影功能 |
| 2.7.6 | 实时金属修正功能 |
| 2.7.9 | 边缘增强功能≥3个自定义边缘增强范围 |
| 2.7.10 | 图象同屏显示≥8幅 |
| 2.7.11 | 剂量智能管理系统 |
| 2.7.13 | 图像自动冻结功能 |
| 2.7.14 | 窗口操作界面 |
| 2.7.15 | 图形化显示按键，便于理解及操作 |
| 2.7.16 | 光盘刻录功能 |
| 2.7.17 | UPS不间断电源 |
| 2.7.18 | 操作系统：最新Win10系统，≥64bit处理器，≥16G内存 |
| 2.8 | 图像资料存储系统 |
| 2.8.1 | CD/DVD刻录功能 |
| *2.8.2 | 存贮图像容量（内置工作站硬盘存储）≥200000幅 |
| 2.8.3 | 具备USB导出DICOM格式图像功能 |
| 2.9 | 操控部件 |
| 2.9.1 | 预登记功能 |
| 2.9.2 | 曝光剂量显示功能 |
| 2.9.3 | 图像后处理功能 |
| 2.9.4 | 曝光参数设定 |
| 2.9.5 | 手动开关，若无，需配备两套标准脚踏开关 |
| 2.9.6 | 标准脚踏开关 |
| 2.9.7 | C臂上具备控制装置 |
| 2.10 | 其他 |
| 2.10.1 | 配骨科专用手术床一台，配全套铅衣5套，配铅屏风一个 |

现招标文件技术参数要求内容变更后为：

包二：移动C型臂技术参数要求

| 序号 | 技术和性能参数名称 |
| --- | --- |
| 一 | 功能需求 |
| *1.1 | 高端平板C形臂，适用于高难度复杂骨科成像。 |
| 二 | 主要技术规格和要求 |
| 2.1 | C型臂架构 |
| 2.1.1 | 垂直升降≥400mm |
| 2.1.2 | 水平移动≥200 mm |
| 2.1.3 | 沿轨道旋转≥130° (- 40° to + 90°) |
| 2.1.4 | 轴向旋转≥±180° |
| 2.1.5 | 左右摆角≥±10° |
| 2.1.6 | 影像增强器到焦点距离≥1000 mm |
| 2.1.7 | C臂开口径≥800 mm |
| 2.1.8 | C臂深度≥660 mm |
| 2.1.9 | 平板侧有手柄可辅助摆位 |
| 2.2 | X线发生器 |
| *2.2.1 | 标称功率≥2.1KW |
| 2.2.2 | 发生器频率≥40KHZ高频/多脉冲处理器控制 |
| 2.2.3 | 最大电压≥110KV |
| 2.2.4 | 连续透视最大电流≥4mA |
| *2.2.5 | 脉冲透视最大电流≥23mA |
| 2.3 | 球管 |
| 2.3.1 | 球管焦点：双焦点，小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.8mm |
| 2.3.2 | 阳极热容量≥47KHU |
| 2.3.3 | 阳极靶角≤15º |
| *2.3.4 | 球管热容量≥867KHU |
| 2.4 | 平板探测器 |
| *2.4.1 | 平板成像大小≥20cm*20cm |
| *2.4.2 | 平板探测器材料：非晶硅碘化铯或单晶硅 |
| 2.4.3 | 图像采集灰阶≥16bit |
| 2.4.4 | 平板放大等级≥3级 |
| 2.4.5 | DQE≥70% |
| 2.5 | 准直器及滤线栅 |
| 2.5.1 | 矩形准直器（或限束器） |
| 2.5.2 | 狭缝准直器（或限束器） |
| 2.5.3 | 狭缝准直器（或限束器）非对称调节 |
| 2.5.4 | 无射线数字图像旋转 |
| 2.5.5 | 滤线栅可插拔式设计 |
| 2.5.6 | 自动调整图像区域大小与位置。 |
| 2.6 | 监视器 |
| 2.6.1 | 监视器≥19”高分辨率医用显示器 |
| *2.6.2 | 分辨率≥1280 × 1024 |
| 2.6.3 | 可视角度≥±178° |
| 2.6.4 | 对环境光亮度自动补偿功能 |
| 2.7 | 数字图像处理 |
| 2.7.1 | 图象左右翻转、上下翻转、旋转功能 |
| 2.7.2 | 实时边缘增强功能 |
| 2.7.3 | 实时自动、手动窗位调整功能 |
| 2.7.4 | 实时动态降噪功能 |
| 2.7.5 | 实时去除运动伪影功能 |
| 2.7.6 | 实时金属修正功能 |
| 2.7.7 | 边缘增强功能≥3个自定义边缘增强范围 |
| 2.7.8 | 图象同屏显示≥8幅 |
| 2.7.9 | 剂量智能管理系统 |
| 2.7.10 | 图像自动冻结功能 |
| 2.7.11 | 窗口操作界面 |
| 2.7.12 | 图形化显示按键，便于理解及操作 |
| 2.7.13 | 光盘刻录功能 |
| 2.7.14 | UPS不间断电源 |
| 2.8 | 图像资料存储系统 |
| 2.8.1 | CD/DVD刻录功能 |
| *2.8.2 | 存贮图像容量（内置工作站硬盘存储）≥200000幅 |
| 2.8.3 | 具备USB导出DICOM格式图像功能 |
| 2.9 | 操控部件 |
| 2.9.1 | 预登记功能 |
| 2.9.2 | 曝光剂量显示功能 |
| 2.9.3 | 图像后处理功能 |
| 2.9.4 | 曝光参数设定 |
| 2.9.5 | 手动开关，若无，需配备两套标准脚踏开关 |
| 2.9.6 | 标准脚踏开关 |
| 2.9.7 | C臂上具备控制装置 |
| 2.10 | 其他 |
| *2.10.1 | 配骨科专用手术床一台，配全套铅衣5套，配铅屏风一个 |